## 附表1 设备报价清单
附表1：
山东航空学院教科研设备更新置换项目**设备采购报价清单
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 小序 | 技术规格、参数及要求 | 报价产品品牌 | 制造厂商 | 产品制造商属于工业行业的（中、小、微）型企业 | 报价产品型号 | 质保年限 | 报价产品的技术参数 （对应要求的技术参数一条条列出配置清单） | 报价产品的技术参数满足要求的技术参数程度（填写完全满足或优于或低于） | 报价单价 （万元） | 合计金额 （万元） | 满足或优于技术参数的国产或进口产品品牌有哪些（请列出具体的品牌及型号），如无品牌可以满足请说明具体原因，并建议最佳配置的技术参数
1 | 手套箱 | 套 | 1 | 1 | 一、箱体 1.内部尺寸≥2440*1200*900mm。 2.不锈钢材料搁物架，内置≥3层，可调节。 3.箱体照明：LED灯，安装在每块玻璃窗前上方，具有漫反射功能，灯罩设置防掉结构。 二、大过渡仓 1.尺寸≤360*600mm，内外大仓盖为蓝色，大仓印字为红色，引起警觉作用。 2.内外仓门可手动操作也可自动操作。 三、小过渡舱 1.尺寸≥150*300mm，内外仓盖为蓝色，数量根据客户实验方向而定。 2.采用横向门把手结构设计，不接受杠杆式，以免经常卡死。 四、双气体净化循环系统 1、每个净化能力：除氧≥60L；除水≥2Kg；水氧指标≤1ppm。 2、集成风机流量≥90m3/h，风机采用全焊接密封，加装进口变频器 3、304不锈钢集成阀座：集中控制，减少漏点，不接受单通道阀。 4、箱体泄露率小于0.001vol%/h 五、显示系统 1.进口触摸屏，工作压力+/-15mbar内可以自由设定，超出+/-16mbar系统自动保护。 2.带专用物联网，手机微信界面可以进入。 六、真空系统控制 进口真空泵，旋片泵，带油雾过滤器，气振控制，可手动或通过PLC启动，流量12m3/h，可对过渡舱抽真空，并保持箱体压力平衡，真空泵极限真空度≤2x10-1pa。 七、水分析仪 进口分析仪，测量范围为0～500ppm，精度为≤0.01ppm，采用P2O5传感器，应用范围广，可以进行清洗并重复使用，不接受氧化铝膜分析仪，避免了一次污染即报废的问题。分析仪位于手套箱的循环管道。 八、氧分析仪 进口分析仪，测量范围为0～1000ppm，精度为≤0.01ppm，采用ZrO2传感器，避免了燃料电池寿命短，不接受燃料电池分析仪，不能暴露在空气中的问题。分析仪位于手套箱的循环管道。 九、箱内有机溶剂吸附器 放置箱内，尺寸：直径230mm，高度410mm，填充7kg活性炭，可快速更换材料，并且不破坏高纯气氛。 十、要求配备密封馈通装置连接电化学工作站等设备，接口须适配主机，采用KF40法兰固定于箱体，整体泄漏率≤0.001vol%/h，箱内线缆长度按需定制，线材须具备高屏蔽性能以确保微电流信号传输稳定无干扰。
2 | 原子吸收分光光度计 | 套 | 1 | 1 | 1.仪器系统 1.1.火焰/石墨炉均采用了横向偏振塞曼背景校正技术，可校正高达吸光度3.0以上的背景，校正准确度高。 1.2.火焰/石墨炉原子化器串联放置，通过软件1s完成火焰/石墨炉的方法切换，不需要移动任何机械部件。 1.3.多元素顺序测量：通过8灯架与自动换灯系统、多灯预热技术、快速波长驱动系统、自动参数调用与优化技术、稳定的原子化系统与自动进样器系统，对样品溶液中多个元素的含量进行一个接一个的测定，真正实现多元素的自动分析。 1.4.配套重金属铅、镉检测专用耗材及方法包，实现对复杂样品的重金属铅镉特异性选择、富集及检测，消除背景干扰，特异性选择富集能力50倍以上。 2.光学系统 采用全反射消色差光学系统，样品光束在原子化器中心的位置不随元素和波长改变。独特的灯架设计，采用竖直放置，确保原子化器的有效光束形状、位置、焦距点都不随元素灯和波长的变换而改变，做到石墨炉位置免调，火焰燃烧器位置水平方向免调。 2.1.光束分光方式：双光束，两个检测器同时检测样品光束和参比光束。 2.2.波长范围：185nm～900 nm 2.3.波长示值误差：±0.15nm 2.4.波长重复性：≤0.05nm 2.5.光谱带宽偏差：±0.02nm 2.6.分光系统：消象差C-T型单色器，波长扫描速度：>5000nm/min。 2.7.光谱带宽：0.1，0.2，0.4，1.0，，2.0nm（5档自动切换） 2.8.光栅：平面衍射光栅，光栅有效刻线面积: 60x 60 mm²刻线数1800lines/mm，闪耀波长250nm；焦距350mm 2.9.检测器：内置两支高灵敏度进口光电倍增管。 2.10.灯座数量：8 灯座， 2.11.光源：使用原厂空心阴极灯，保证与原子吸收主机的兼容性，竖直安装，可同时点亮8只灯，1灯工作，7灯预热； 2.12.灯电流设置：0～20mA, 计算机自动设定，具有自动关灯功能； 2.13.基线稳定性：±0.0005Abs/30min 3.石墨炉分析系统 采用偏振塞曼模式，可满足185～900nm全波长范围内进行塞曼背景较正，两个检测器同时检测样品光束和参比光束，完全实时的背景校正技术获得可信的分析结果。 3.1.加热方式：纵向加热方式 3.2.石墨炉工作温度：室温至3000℃； 3.3.控温精度：＜1% 3.4.电源：石墨炉电源内置，提高电气安全性。 3.5.升温程序优化：具备升温程序自动最优化功能； 3.6.背景校正技术：横向塞曼模式。 3.7.磁场强度：磁感应强度达到1特斯拉以上。 3.8.石墨炉可视系统：可以直观地监视石墨管内部。 3.9.压力监测：监测保护气压力,出现异常波动立即停止加热并提示报警。 3.10.冷却水流量监测：冷却水流量达到监测流量后，石墨炉才允许加热升温。 3.11.检出限：Cd＜0.4pg 3.12.精密度：Cd＜1.5%(自动进样器) 3.13.背景校正能力：＞150倍@1Abs，最大校正≥ 3.0Abs 4.火焰分析 采用偏振塞曼模式，可满足185～900nm全波长范围内进行塞曼背景较正，两个检测器同时检测样品光束和参比光束，完全实时的背景校正技术获得可信的分析结果。 4.1.雾化室：耐腐蚀抗氧化材料雾化室，带防爆塞设计。 4.2.通用全钛燃烧器：100mm、50mm可拆卸燃烧器，能迅速达到热平衡，采用层流设计，低气耗，耐腐蚀，在高温中抗氧化，低结碳，适用于高盐溶液的直接喷吸。 4.3.燃烧器位置调节：燃烧器自动升降功能，自动寻找最佳位置，前后位置免调节。 4.4.雾化器：高效玻璃雾化器以及金属铂依合金管和钽管金属雾化器进样量可调节，耐氢氟酸和王水腐蚀。 4.5.气体控制：可燃气采用流量计自动控制，自动设置燃烧条件,选择元素分析最佳燃助比。 4.6.安全保护功能：采用火焰监视器实时监控、气体压力保护、断电保护、断气保护、废液液面检测、 燃气泄漏保护，当出现异常时，自动切断燃气，安全熄火，确保操作人员和设备的安全。 4.7.定期提醒功能：在笑气-乙炔火焰模式下，软件定期提醒操作者进行积碳处理，防止意外情况发生。 4.8.防回火功能：在火焰状态下，出现主机意外断电、乙炔泄漏报警等意外情况，可自动将过量的空气 引入燃烧器，而使火焰熄灭，防止意外回火的发生。 4.9.背景校正技术：横向塞曼模式。 4.10.磁场强度：磁感应强度达到1特斯拉以上。 4.11.背景校正能力：＞150倍@1Abs，最大校正≥ 3.0Abs 4.12.检出限：Cu＜0.004ug/ml 4.13.精密度：Cu＜0.4% 5.数据处理 5.1.浓度计算方式:标准曲线法(可选择1次、2次、3次式及椭圆）；标准添加法及内插法； 5.2.校正曲线：多达40个标准点的各种校正曲线法供选择； 5.3.灵敏度校正：对某个标准样品进行测量，然后根据测量结果进行灵敏度的校正。 6.自动进样器： 6.1.样品盘杯位数：156杯位，其中150个1.2 mL样品杯，6个10 mL样品杯。 6.2.注射器容积：500μL 6.3.进样范围：5～300uL（增量0.1uL） 6.4.进样重复性：<1.5%(10uL) 6.5.在线稀释倍数：1～20倍 6.6.混合稀释倍数：1～120倍 6.7.自动清洗功能：清洗残留率：<0.5% 7.火焰附件： 7.1.八灯自动转塔自动调节，乙炔气路采用电子流量计，自动设置燃气流量，选择分析最佳助燃比, 7.2.可升级配套实验记录助手，支持实验室的光谱、色谱、质谱、能谱等16多类仪器和多种格式的数据解析，兼容性强，通过数据管理和智能化报告生成，帮助科研人员快速获取实验结果减少人为计算误差。 8.仪器配置 塞曼火焰石墨炉原子吸收一体机、自动进样器、无油空气压缩机、冷却循环水机、电脑打印机、火焰附件、铅镉检测专用耗材及方法包一套、30种原厂元素灯各一套、原厂石墨管4盒、高效玻璃雾化器与专用金属雾化器各两套、样品杯2000支。