## 附表1 设备报价清单
附表1：
山东航空学院教科研设备更新置换项目多功能桌面式扫描显微镜等设备采购报价清单
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 小序 | 技术规格、参数及要求 | 报价产品品牌 | 制造厂商 | 产品制造商属于工业行业的（中、小、微）型企业 | 报价产品型号 | 质保年限 | 报价产品的技术参数 （对应要求的技术参数一条条列出配置清单） | 报价产品的技术参数满足要求的技术参数程度（填写完全满足或优于或低于） | 报价单价（万元） | 合计金额（万元） | 满足或优于技术参数的国产或进口产品品牌有哪些（请列出具体的品牌及型号），如无品牌可以满足请说明具体原因，并建议最佳配置的技术参数
1 | 多功能桌面式扫描显微镜 | 台（套） | 1 | 1成像系统 | 1.1放大倍率：10x ~ 200,000x； 1.2加速电压： 1kV ~ 30kV，连续可调； 1.3检测器窗口数目：≥2个； 1.4探测器：SE检测器/ BSE检测器，二次电子探测器，4分割背散射电子探测器（具有成分、阴影、凹凸多种成像模式）； 1.5电子枪：预对中的钨灯丝； 1.6分辨率：5nm@30KV(SE) 10nm@30KV（BSE）； 1.7光阑：4孔可变光阑（20/20/50 /100μm）； 1.8图像偏移：±50μm； 1.9支持自动对焦、自动消像散、自动明/暗对比度。
|  |  |  | 2样品室 | 2.1工作距离：5-40mm； 2.2载物台尺寸：电动（X，Y：40mm / Z：5〜40mm），手动（T：-90〜90°/ R：360°）X，Y，Z（电动）； 2.3最大样品尺寸：直径：80mm /高度：40mm； 2.4自动聚焦，自动亮度/衬度，自动对准电子枪；
|  |  |  | 3真空系统 | 3.1真空系统：全自动气动阀控制（无需压缩机），高真空模式（<9x10-3 Pa）/减少电量模式； 3.2真空泵：涡轮分子泵（3分钟内即可抽真空），旋转叶片泵，全自动电动阀控制。
|  |  |  | 4图像 | 4.1图像模式：可在低真空下（含30Pa～50Pa）观察二次电子形貌像；可在高、低真空下（含5Pa～50Pa）观察成分像、阴影像和凹凸像； 4.2图像格式：JPG，Tiff，BMP； 4.3 图像储存像素：940×705像素、1024×768像素、1664×1248像素、3200×2400像素等多种分辨率可调； 4.4 数据显示支持：微标尺、微米值、日期时间、工作距离、图像号码及注释等； 4.5；聚焦模式：320 × 240像素，可调整大小；预览模式：800 × 600像素；慢速模式：适用于预览和聚焦模式；照片模式：最高3200 × 2400。
|  |  |  | 5配套软件系统 | 5.1 图像测量软件：包括垂直, 水平, 对角，任意2点间距离，测量线段与水平线之间的角度； 5.2 地图导航模式，提供各个样品托位置标记，添加光学成像； 5.3 具备良好低兼容性，兼容Windows、IOS、鸿蒙等操作系统，可以与现有超景深显微镜软件实现联用；
2 | 微型啤酒、果酒酿造实验设备 | 台（套） | 1 | 1.原料处理 | 1.1对辊粉碎机1台： 材质：不锈钢304，300kg/h对辊式，配备电机、皮带轮、皮带、带锁紧功能等； 电机功率1.1Kw,转速：700rpm，料斗带安全装置，可调节下料速度，除铁装置
|  |  |  | 2.糖化系统 | 2.1糖化锅 1只： 304不锈钢材质，顶部玻璃半开人孔φ350，有效容积：300L，总容积为500L，内胆厚度：3mm，外包厚度：2mm，硅酸铝保温，保温层厚度80mm，带视灯PT100 温度探头，板面保护焊缝抛砂光带，2*旋转洗涤球，顶部锥封，锥底 160度，外焊缝抛光，内胆抛光系数：0.6um，SUS304 不锈钢支腿，调节螺栓，尺寸：89mm， 蒸汽夹套加热：罐体筒体和底部夹套，夹套分别自动控制，满足小批量酿造需求， 蒸汽夹套加热蒸汽环管提高加热效率，夹套工作压力：0.3Mpa，升温速率：1-1.5℃/min，上部搅拌：卧式减速机速比：1:43，带变频，桨叶搅拌 2.2过滤槽 1只： 304 不锈钢材质，顶部玻璃半开人孔φ350：有效容积：300L,总容积：500L，内胆厚度：3mm，外包：2mm，内部抛光系数：0.6um，锥封，硅酸铝保温，厚度：80mm，带视灯，PT100 温度探头，不锈钢铣制筛板，间隙：0.9mm，底部麦汁收集环管，底部方管支撑，尺寸：80*80mm，304 不锈钢支腿，尺寸：89mm，支腿调节螺栓，2*360度洗涤球，内部洗糟环管，4*喷淋头，回流口，带挡板减少溶氧，侧部醪液进口，带出糟装置，自动排糟，出糟口配套辅助斜坡，上部搅拌： 卧式减速机速比：1:100，带变频 2.3煮沸旋沉槽 1台： 304不锈钢材质，顶部半开玻璃人孔φ350，有效容积：300L，总容积为550，内胆厚度：3mm，外包厚度：2mm，硅酸铝保温，保温层厚度80mm，带视灯，PT100 温度探头，板面保护焊缝抛砂光带，筒体液位计，1*360度旋转洗涤球，，顶部锥封，锥底 160度，外焊缝抛光，内胆抛光系数：0.6um，SUS304 不锈钢支腿尺寸：102mm，调节螺栓，蒸汽夹套加热：罐体筒体和底部夹套，夹套分别控制，满足小批量酿造需求，蒸汽夹套加热，蒸汽环管提高加热效率，夹套工作压力：0.3Mpa，升温速率：1-1.5℃/min 2.4板式换热器 1台： 双段6个流程，换热面积4平方，快装连接，不锈钢，麦汁进出口，冷水进出口， 冷媒进出口，实际面积和尺寸以及实际工艺要求计算，附带安装麦汁充氧装置 2.5糖化泵 1台： 卫生级380V, 1.1kW，3m3/h18m ，用于糖化料液转移，耐温120度，卡箍连接 2.6过滤泵 1台： 卫生级380V, 0.55kW，1m3/h15m ，用于麦汁过滤&循环，变频调速；耐温120度，卡箍连接 2.7煮沸漩沉泵 1台： 卫生级380V, 1.1kW，3m3/h18m ，用于麦汁转移&循环，变频调速；耐温120度， 卡箍连接 2.8冷热水混合装置 1套： 用途：糖化、洗糟，在线温度显示。隔膜阀流量控制，数字显示流量计，连接PLC， 系统组成：1*温度计，2*隔膜阀（冷水+热水），数字流量计，1*静态混合器 2.9缓冲罐 1只： 材质：304 不锈钢&玻璃，容积：12L，带液位传感器，内部洗涤球，麦汁进出口：38mm，带旁通装置，位置：过滤槽筛板同高度12L 2.10麦汁取样降温器 1套： 取样阀，麦汁降温器，取样器 2.11 操作平台 1套： 304不锈钢平台，进口铸板防滑，带护栏扶手和踏步，设计符合正常操作需求，平台支腿带调节螺栓，平台边缘带保护挡板 2.12管路阀门 配套： 304不锈钢卫生级管路，尺寸：1.5-2”，包括：糖化物料转移管路，冷热水混合管路，自来水供应管路（系统内），CIP 管路等，阀门：不锈钢卫生级蝶阀，管道三通采用45度角设计，管路设计满足实际酿造的合理需求 2.13 热水罐 1只： 304不锈钢材质，压杆人孔：350mm，有效容积为600L，内胆厚度：3mm，外包厚度：2mm，硅酸铝保温，保温层厚度80mm，板面保护焊缝抛砂光带，筒体液位计，1*360度旋转洗涤球，顶部锥封，锥底 140度，外焊缝抛光，内胆抛光系数：0.6um，SUS304 不锈钢支腿，调节螺栓，尺寸：102mm，蒸汽盘管加热，盘管工作压力：0.3Mpa，升温速率：0.5-0.75℃/min 2.14 热水泵 1台： 卫生级380V, 1.5kW，2级2900转，3m3/h24m ，用热水转移&循环，变频调速；耐温120度，卡箍连接
|  |  |  | 3.蒸汽系统 | 3.1蒸汽发生器 1台： 产量：50kg/h，立式，电加热：功率 36 KW，蒸汽压力：7bar，出口蒸汽温度： 175 ℃，带蒸汽减压安全阀 3.2蒸汽管路 38/25mm 不锈钢管路，螺纹连接，蒸汽来管路配套：截止阀，气动角座阀，压力表等，蒸汽回管路配套：截止阀，过滤器，疏水阀等，蒸汽管路配套岩棉保温
|  |  |  | 4.发酵系统 | 4.1300L发酵罐 3台： 材质：AISI 304 不锈钢，总容积：400L， 有效容积：300L，罐体工作压力：2bar，实验压力：3bar，夹套工作压力：1bar，试验压力：2bar，内胆厚度：3mm，外包厚度：2mm，聚氨酯保温，厚度：80mm，筒体和下锥米勒版夹套，一段温度控制，PT100，内胆抛光系数：0.6um，顶部碟封，60度锥角，4*不锈钢支腿，89mm,带调节螺栓，顶部：CIP 管路，洗涤球，呼吸阀，侧部：冷媒进出口，温度探头，取样阀，侧人孔，底部：下锥冷媒进出口，排污口，啤酒出口，液位带不带，CIP 管路配套安装机械压力调节阀和隔膜压力表，选配：罐顶酒花干投口，旋转出酒口，充CO2装置，配件：4*蝶阀，1*呼吸阀，1*压力调节阀，1*压力表，1*取样阀1*呼吸阀 4.2发酵冷媒管路&保温 主管路：32mmPPR，支管路：25mmPPR，每个罐基本配置：3*球阀，1*电磁阀，PT100，1*单向阀，冷媒管路系统配套旁通以及安装装置，PU保温层配套
|  |  |  | 5.制冷系统 | 5.1800L 冰水罐 1个： 常压设计，材质：AISI 304，总容积：800L，内胆厚度：3mm，外包厚度：2mm，聚氨酯保温，厚度：80mm，锥封，顶部人孔，PT100 温度探头，溢流管路，不锈钢支腿 133mm，调节支腿，底部冷媒出口，带过滤器 5.2制冷机 1 台： 制冷量9.1，总功率2.9KW，额定电流8.2A，噪音61分贝，重量140KG，风冷，3HP 5.3冷媒泵4m³/m 31m 1台： 不锈钢304，多级恒压变频泵，用于麦汁降温和啤酒降温，可随时切换用途
|  |  |  | 6.控制系统 | 6.1控制柜 1 套： 喷塑控制柜。西门子PCL200系列,昆仑通态15寸显示屏，丹佛斯变频器，泵，电机等开关，变频调速，控制，蒸汽开关，温度控制，冷媒温度控制，温度能按时间要求降温，达到工艺发酵要求。控制柜接地 6.2软件 1套： 自研精酿啤酒智能控制系统软件，配方创建&存储，曲线记录，过程控制等 6.3线缆&线槽 配套 电源线带接地，信号线为屏蔽线，配套不锈钢线槽
|  |  |  | 7.其他配套 | 7.1软管 20米 食品级，FDA 认证，长度：20m，钢丝软管支撑，带三套TC接头，压力10Bar 8.CIP系统 8.1 CIP消毒罐 1个： 有效容积50L,总容积60L。材质：AISI 304，内胆厚度：3mm. 8.2 CIP碱罐 1个： 有效容积50L,总容积60L。材质：AISI 304，内胆厚度：3mm.，电加热6KW 8.3 CIP小车 1台： 304不锈钢方管 8.4消毒泵 1台： 流量3m³，24m 8.5控制盒 1套： PID 9.水处理系统 9.1活性炭水处理1套 9.2石英砂水处理1套 9.3阻垢剂添加装置1套 9.4反渗透水处理能力500L 1套 9.5 500L纯水罐1个：高低液位控制 9.6恒压变频泵 1台：流量2立方: 9.7管道阀门 配套：材质不锈钢
|  |  |  | 8.微型果酒酿造系统 | 1.前处理 1.1 1T破碎机 数量1：处理量：1T/H。304不锈钢材质。破碎葡萄。 1.2 螺旋破碎机 数量1：处理量：1T/H。304不锈钢材质。破碎苹果等核果类 1.3 160L电动 数量1：304不锈钢材质，电动液压 1.4 螺杆泵（带304料斗） 数量1：电压：380V，流量：3m³/h,功率：1.5KW，转速：920r/min。 2.发酵车间 2.1发酵罐500L 数量 1：配件：上部人孔，下部方人孔。配循环管、滤网、清酒出口、浊酒出口、温度计，呼吸阀，取样阀，测温探头接口。 3.储酒车间 3.1储酒罐500L 数量1：直径820mm，总高度约1800mm，厚度2.0mm。米勒板 ，厚度1.5mm，冷却面积1㎡。配件：上部人孔。配循环管、清酒出口、浊酒出口、温度计，呼吸阀，取样阀。 4.调酒车间 4.1硅藻土过滤机 数量1：卧式硅藻土过滤机，过滤面积：1㎡。处理量；~1-2T/h。 4.2 20寸膜过滤 数量1：电压：380V，电功率：0.75Kw。滤芯数：2根。 4.3甜酒杀菌机 数量1：电压：380V。处理量：~150L/H 5.罐装车间 5.1半自动洗瓶机 数量1：32头圆形 5.2半自动灌装机 数量1：规格：600*640*1050mm，材质：304不锈钢，使用酒瓶范围：瓶子大小可控制在18-32厘米的高度 6. 紫铜葫芦蒸馏器 数量1：250L，加热功率13.5KW，冷却面积0.3m2，出酒量10-15L/h，耗电量13.5KW/h，冷却水耗量0.10t/h
3 | CO2/CH4/N2O/H2O士壤温室气体通量监测系统 | 台（套） | 1 | 1.技术要求 | 1.1 技术要求：系统采用腔增强吸收光谱技术（光腔衰荡光谱技术或离轴积分腔输出光谱技术）。 1.2 动态密闭气室法测定CO2、CH4温室气体，分析仪技术符合CO2、CH4、H2O测定的中国国家标准测量要求，并提供GB编号。 1.3 适用性广，能与土壤呼吸、群落光合、大气和土壤廓线等系统连接，也可以用于温室、开顶式气候箱等环境下的高精度CO2、CH4、H2O测量。
|  |  |  | 2. 性能指标 | 2.1 测量范围：CH4：0~100 ppm，CO2：0~20000 ppm，H2O：0~30000 ppm 2.2 全量程精度（1σ, 1 sec ）：CH4 ≤1 ppb，CO2≤0.4 ppm，H2O≤200 ppm 2.3 测量频率：≥1Hz 2.4 系统软件控制；实时采集CO2、CH4浓度数据，实时采集传感器数据并显示。 2.5 控制软件可自主设定相关通量计算参数，实时计算气体通量数据。 2.6 配套平板电脑或智能手机用于运行控制系统，实时显示采集传感器数据，实时保存原始数据及计算结果。 2.7 测量室自动开合，避免对气体的扰动；自带大气压监测模块；内置锂电池，可独立运行。 2.8 测量室腔室尺寸：内直径200mm（直径200mm PVC管适配)。
|  |  |  | 3.系统运行参数 | 可充电电池供电和交流电直接供电。
|  |  |  | 4. 系统配置 | 4.1 分析仪主机1套 4.2 平板电脑1台 4.3 土壤温湿度传感器1个 4.4 便携式全自动测量室1台 4.5 可充电电池2块，4.6 充电器及适配器1套 4.7 与测量室配套，用于水面温室气体测定的水上浮体1个 4.6 智能气室航空箱1个
4 | 便携式光合荧光测量仪 | 台（套） | 1 | 1.分析器 | 1.1 分析器位置：红外分析器必须位于叶室头部，以实现参比室和样品室测量的同步性，如果位于主机内部将造成时滞和压力梯度造成的误差； 1.2 CO2分析器：最佳量程0-3000 µmol mol-1； 1.3 CO2信号噪声：≤0.1 μmol/mol@4s信号； 1.4 H2O分析器：最佳量程0-75mmol mol-1； 1.5 H2O信号噪声：≤0.01 mmol/mol@4s信号； 1.6 气体流速：叶室内流速0~1400 µmol s-1，叶室外其他通道流速680-1700 µmol s-1；
|  |  |  | 2.主机压力传感器 | 2.1 测量范围：50~110 kPa； 2.2 准确度：±0.4 kPa； 2.3 分辨率：典型1.5 Pa； 2.4 信号噪声：平均≤0.004 kPa@4s信号；
|  |  |  | 3.叶室压力传感器： | 3.1 叶室压力控制范围：-2~2 kPa； 3.2 分辨率：典型＜1 Pa； 3.3 信号噪声：平均1 Pa@4s信号；
|  |  |  | 4.红蓝光源： | 4.1 总光强输出范围：0~2500 µmol m-2 s-1； 4.2 蓝光输出范围：0~＞500 µmol m-2 s-1； 4.3 红光输出范围：0~＞2000 µmol m-2 s-1；
|  |  |  | 5.光量子传感器： | 5.1 数量：包括内置与外置共两个； 5.2 探测器：硅光电探测器； 5.3 灵敏度：5~10 µA /1000 µmol m-2 s-1；
|  |  |  | 6.温度 | 6.1 工作温度：0~50℃； 6.2 存储温度：-20℃~60℃； 6.3 叶室温度控制范围：环境温度的±10℃；
|  |  |  | 7.主机 | 7.1 存储：512M 内存，8G外部存储卡； 7.2 电池卡槽：2个，中途更换电池不需要关机； 配置：包含主机及分析仪；红蓝光源叶室；三脚架及旋转支架；3节电池及1个充电器；配件箱；苏打2瓶；干燥剂2瓶；CO2钢瓶3盒。
5 | 傅里叶红外光谱 | 台（套） | 1 | 1.光谱 | 范围7800-350cm-1，分辨率≤0.1 cm-1
|  |  |  | 2.信噪比 | 高于60,000:1，(峰-峰值，1分钟测量，分辨率：4cm-1)
|  |  |  | 3.干涉仪 | 立体角镜或平面镜系统干涉仪；具备准直控制功能。
|  |  |  | 4.光源 | 配置预准直、高能量的高稳定超长寿命中/远红外光源
|  |  |  | 5.检测器 | 配置 DTGS 检测器及低温 MCT 检测器；
|  |  |  | 6.激光器 | 采用半导体激光器校准光路，使用寿命应在八年以上。或采用氦氖气体激光器，并提供两根备用激光器。
|  |  |  | 7.波数精度 | ≤0.005 cm-1
Note on A4: Administrator: 项目单位对应标包的设备名称、单位、数量、小序、技术规格参数及要求根据前期论证进行填写，注意参数不能是针对某一品牌型号，参数需要满足3个以上品牌
Note on A9: Administrator: 项目单位对应标包的设备名称、单位、数量、小序、技术规格参数及要求根据前期论证进行填写，注意参数不能是针对某一品牌型号，参数需要满足3个以上品牌
Note on A17: Administrator: 项目单位对应标包的设备名称、单位、数量、小序、技术规格参数及要求根据前期论证进行填写，注意参数不能是针对某一品牌型号，参数需要满足3个以上品牌
Note on A21: Administrator: 项目单位对应标包的设备名称、单位、数量、小序、技术规格参数及要求根据前期论证进行填写，注意参数不能是针对某一品牌型号，参数需要满足3个以上品牌
Note on A28: Administrator: 项目单位对应标包的设备名称、单位、数量、小序、技术规格参数及要求根据前期论证进行填写，注意参数不能是针对某一品牌型号，参数需要满足3个以上品牌