## 附表1 设备报价清单
附表1：
山东航空学院教科研设备更新置换项目离子色谱等设备采购报价清单
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 小序 | 技术规格、参数及要求 | 报价产品品牌 | 制造厂商 | 产品制造商属于工业行业的（中、小、微）型企业 | 报价产品型号 | 质保年限 | 报价产品的技术参数 （对应要求的技术参数一条条列出配置清单） | 报价产品的技术参数满足要求的技术参数程度（填写完全满足或优于或低于） | 报价单价（万元） | 合计金额（万元） | 满足或优于技术参数的国产或进口产品品牌有哪些（请列出具体的品牌及型号），如无品牌可以满足请说明具体原因，并建议最佳配置的技术参数
1 | 离子色谱 | 台（套） | 1 |  | 1.1 离子色谱系统，包括高压PEEK泵，内置电动六通阀，保护柱，分析柱，离子抑制器和电导检测器，整个系统兼容Viper（零死体积）接头及管线。 1.1.1 标配漏液传感器，实时监控泵、色谱柱、六通阀、电导检测器及管路的连接状态。需提供仪器制造商官方网站可供下载的操作手册截图。 1.1.2 主机内置数字式气压调节器，提高输气精度，且软件可记录。需提供软件该功能截图。 1.1.3 主机可内置2个蠕动泵。需提供仪器制造商官方网站可供下载的操作手册截图。 1.1.4 兼容Viper接头及管线。需提供仪器制造商官方网站可供下载的操作手册截图。 1.1.5 主机内部可同时安装两个抑制。需提供仪器实物连接图。 1.1.6 淋洗液监视器：淋洗液自动发出红光或者绿光，警告淋洗液的量是否足够。需提供仪器制造商官方网站可供下载的操作手册截图、软件截图和实物截图。 1.1.7 可视化功能：无需打开任何部件，即可观察抑制器等的工作状态及管路连接情况。需提供仪器实物图。 1.2 泵 1.2.1 高性能/低脉冲高压双柱塞泵，泵所有部件含泵外壳、单向阀外壳、单向阀阀芯、管路等均需PEEK非金属材质，适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。 1.2.2 流速范围：0.00-5.00 mL/min。 1.2.3 最大耐压： 5000 psi。 1.2.4 压力脉冲：<1.0%。 1.2.5 标配泵前真空脱气。需提供带泵前脱气装置的仪器结构图。 1.2.6 流量设定值误差：<0.1%。需提供官方网站可下载的操作手册作为证据。 1.2.7 流量稳定性：<0.1%。需提供官方网站可下载的操作手册作为证据。 1.2.8 标配淋洗液截止阀。需提供仪器制造商官方网站可供下载的操作手册中截止阀的仪器结构图。 1.2.9 密封圈清洗：独立的在线密封圈清洗室，减少密封圈的磨损，延长泵的维护周期。提供密封圈清洗室图片。 1.3 色谱分析柱 1.3.1与主机同品牌的高效高容量阳离子分离柱及保护柱 1套，塑料非金属外壳。以下参数均需提供仪器制造商官方网站可供下载的色谱柱说明书截图。 1.3.1.1乙基乙烯基苯/二乙烯基苯聚合物填料，键和羧酸基或磷酸基官能团。 1.3.1.2柱体材料为PEEK，柱容量不小于900μeq/根。若柱容量小于100μeq/根（或μmol/根），需提供至少20根色谱柱以达到容量的匹配。 1.3.1.3 一针进样同时检测六种离子：锂、铵、钠、钾、镁、钙，且一针样品分析时间不大于5分钟，六种离子均可达到基线分离，分离度均大于1.5。需提供与仪器同品牌的色谱柱测试图谱和计量报告。 1.4 柱温箱 1.4.1 设置范围：10℃ - 60℃。（最低为环境+5℃） 1.4.2 种类：本公司原装内置柱温控模块。需提供内置柱温箱照片。 1.4.3 具有样品和淋洗液预加热功能。需提供预加热模块实物图片。 1.5 抑制器 1.5.1 与主机同品牌的阴离子电解抑制器1 套。 1.5.1.1 抑制背景总电导小于5.0μS（针对氢氧根体系）。 1.5.1.2 自动电解连续再生微膜抑制器。 1.5.1.3 无需外加酸（包括但不限于硫酸、硝酸、盐酸、甲基磺酸等）进行化学再生。 1.5.1.4 无需使用蠕动泵或其他任何加液装置进行清洗和再生，无需转子切换。 1.5.1.5 抑制器容量 200mM氢氧化钠或氢氧化钾，1.0mL/min流速，至少持续30min。 1.5.1.6 提供多种抑制模式，自循环电抑制、外接水模式等。 1.5.1.7 所有样品和标样均通过同一抑制器，且淋洗液与再生液通道完全独立。需提供仪器制造商官方网站可供下载的操作手册截图。 1.5.3 与主机同品牌的阳离子电解抑制器 1 套。 1.6 电导检测器 1.6.1 类型：数字信号控制处理器，当检测μg/L级到g/L级不同浓度的离子时，输出信号可直接数字拓展，无需调整量程，输出值应为直接的电导信号，提供具有电导输出的色谱图。 1.6.2 全程信号输出范围：0-18000 μS/cm。 1.6.3 电导池控温范围： 15℃ - 60℃。（最低为环境+7℃）。需提供仪器制造商软件截图。 1.6.4 电导池电极材料：钝化316不锈钢。 1.6.5 电导池体材料：化学惰性聚合材料。 1.6.6 检测器分辨率：≤0.002nS/cm。需提供仪器制造商官方网站可供下载的操作手册截图。 1.6.7检测器耐受最大压力：≥8MPa。需提供仪器制造商官方网站可供下载的操作手册截图。 1.6.8信号采集频率：不低于90Hz，色谱图上显示的采集点数每秒不小于90个。需提供仪器制造商官方网站可供下载的操作手册截图。 1.7 在线电解淋洗液发生器 1.7.1 洗液发生罐耐压5000 psi，兼容高压色谱柱。需提供仪器制造商官方网站可供下载的操作手册截图。 1.7.2梯度产生曲率：1-9，任意数值可选。需提供软件功能截图。 1.7.3梯度产生：高压梯度，梯度产生在泵后高压区，梯度延迟体积小，梯度延迟时间短。需提供仪器制造商官方网站可供下载的操作手册截图。 1.7.4梯度精度：≤0.2%，需提供0.1-100mmol/L KOH缓慢变化的梯度色谱图及6针重复性谱图。 1.7.5梯度准确度：≤0.2%。需提供计量院出具的报告作为证据。 1.7.7提供等度和高压多步梯度。 1.7.8产生方式：利用电解产生的H+或OH-在线生成酸性或碱性淋洗液，而非通过加液单元进行不同溶液间的在线混合或稀释产生。 1.7.9 KOH、MSA和K2CO3等多种电解淋洗液发生罐选择。需提供仪器制造商官方网站可供下载的操作手册截图。 1.8 软件 1.8.1 操作界面模拟Microsoft®office操作系统，易于学习和操作。 1.8.2 基于数据库设计的数据处理功能，修改色谱图、校正曲线后即可实时动态数据更新；可以对样品信息进行自定义搜索，快速查询数据。需提供软件该功能截图。 1.8.3 可导出txt格式原始数据，以满足国外期刊用专门画图软件绘制谱图的需求。可输出PDF、EXCEL、cmbx、AnDI等格式数据，方便数据读取和传输。需提供软件该功能截图。 1.8.4 可同时控制本公司离子色谱、气相色谱、液相色谱、质谱检测器。需提供软件该功能截图。 1.8.5 具有色谱峰智能积分功能，提供多种可视化的积分方式，一键选择即可 需提供软件该功能截图。 1.8.6 标配网页Flash虚拟柱软件技术，模拟本公司10款以上阴离子色谱柱对30种以上阴离子和有机酸的分离效果，可帮助进行快速方法开发及辅助未知物定性。可选配软件集成全功能版虚拟柱技术。需提供虚拟柱软件截图。 1.8.7 标配网页Flash虚拟柱软件技术，模拟本公司4款以上阳离子色谱柱对20种以上阳离子和有机胺的分离效果，可帮助进行快速方法开发及辅助未知物定性。可选配软件集成全功能版虚拟柱技术。需提供虚拟柱软件截图。 1.8.8 标配网页Flash虚拟柱软件技术，模拟本公司糖分析色谱柱对20种以上糖的分离效果，可帮助进行快速方法开发及辅助未知物定性。可选配软件集成全功能版虚拟柱技术。需提供虚拟柱软件截图。
2 | 全自动间断化学分析仪 | 台（套） | 1 |  | 2.1技术原理：采用第二代直读式分光光度技术，无流通池，避免样品间交叉污染； 2.2比色杯位：≥50位，光程≥1cm； 2.3线性范围：0.001-2.000 Abs；灵敏度：≤0.001 Abs； 2.4检测器：双光束高分辨率数字检测器，计算机控制滤光轮，滤光片轮含9个滤光片位和一个盲位； 2.5机械臂：由2部分组成，包括内臂和外臂，运行范围更大，更灵活； 2.6进样针部分具有电容振荡传感器，能让进样针保持只在液面2mm同步下降取样和取试剂，保护样品针不易被堵塞。 2.7标样制备及样品自动稀释：须具备自动配置标准曲线功能，具有预稀释样品功能，也可以对溢出范围样品进行自动稀释，最大稀释倍数可达100倍； 2.8样品位数：≥125位，样品杯架不允许进行旋转动作，防止泼溅导致的不同样品间的混合； 2.9.样品仓具有仪器侧面开门设计，可在不用打开仪器防护盖直接添加样品，具有5个及以上独立的可平移抽屉式样品架，可连续载入样品、标样和对照样品，可任意时间添加紧急样品、标样和对照样品，执行紧急样品分析。 2.10纵列式样品架，可以在不暂停主机及打开仪器防护盖的条件下，取出已测完的样品架，添加样品并再次载入。整个过程不影响正在进行的其他样品测量。 2.11试剂位：试剂仓具有仪器侧面开门设计，可在分析过程中不用打开仪器防护盖连续添加试剂，具有2个及以上独立的可平移抽屉式试剂架，不少于10个试剂位； 2.12独立标准位：≥6位； 2.13清洗工作站：自动清洗比色杯，采用套针清洗，外针淋洗，内针吸液排废；清洗步骤≤6步，每次测试前后对比色杯自动清洗和测试，保持光学纯度，测试不通过的比色杯清洗后再进行一次光学检测 2.14测量速度：≥150样品/小时； 2.15产品具备国际ISO认证证书，产品CE认证证书。 2.16消解模块：温度范围：室温+5℃～450℃；处理能力：≥20个； 2.17产品通过EPA认证及具有国际EPA或ISO仪器方法认证5个及以上，并提供相关证明文件。 2.18 分析软件：一键启动运行，全过程实现无人操作；方法间实现完全自动转换；自动配制标样，可选择手工配制或仪器自动配制标准曲线；超标样品自动稀释再分析；可多量程同时分析；可在测量过程中继续加样，可以自动输出标准曲线及计算公式，直接调出以前的原始测试数据，可输出excel，txt等格式数据。
3 | 液相色谱仪 | 台（套） | 1 |  | 智能模块 • 提供最先进的用户界面，可直观、快速地概览和控制高效液相色谱（HPLC）仪器的参数。 • 能够实现繁琐且重复的工作流程（如仪器启动和关闭）的自动化，以减少错误并最大限度地提高实验室效率。 • 通过直接在仪器上进行辅助故障排除和预测性维护，支持仪器最大限度地保持正常运行时间。 1. 溶剂输送系统 *1.1 串联双柱塞往复泵，伺服控制入口阀，可变冲程（20uL～100uL）设计，齿轮传动。 1.2 用户自主溶剂压缩因子设置，保证在不同流速及不同流动相组成的最佳流速稳定性 1.3 自动柱塞清洗装置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，实时维护泵的使用性能 1.4 四元梯度泵通过专利高速比例阀控制形成四元梯度混合，标准配置在线真空脱气机 1.5 流速范围：0.001~10mL/min, 0.001mL/min步进 1.6 压力范围：0~58 Mpa（0~580bar，0~8500psi），5mL/min 1.7 梯度组成精度：<0.20% SD（0.2及1mL/min） 1.8 梯度组成比例范围：0~100% 1.9 梯度延迟体积：600~900uL *1.10流速精密度：<0.07%RSD或≤0.02min SD 1.11流速准确度：±1%或10uL/min 1.12 压力脉动：< 1% 1.13 pH范围：1.0~12.5 2．在线真空脱气机 2.1 四通路在线真空膜过滤技术，内置真空泵，压力传感器，实时监控真空腔压力变化，保证及时高效的脱气操作 2.2 自动监测真空状态，真空降低，自动启动真空泵，有效维持真空度 2.3 最大流速（每一通路）10mL/min 2.4 内体积（每一通路）1.5 mL 2.5 pH耐受范围：1~14 3．自动进样器 *3.1自动进样器具有独特的流路设计，采用高压、阀进样技术。使用微型计量泵准确控制取样体积，进样后， 进样针始终置于流路中，保证最小样品残留量； *3.2自动进样器可进行编程进样，用于进行柱前衍生，柱前样品自动稀释，自动混合等复杂进样方式。此外，用户可根据样品的粘度，调节取样及进样速度。 3.3 自动进样器均采用深色避光盖板，便于光敏感样品的长时间放置；同时进样器内安装有照明装置，便于用户操作。 3.4 进样范围：0.1~100L，增量为0.1mL *3.5 进样精密度：< 0.25% RSD 3.6 样品容量： 不少于130个2mL样品瓶 3.7样品残留：<0.004 % *3.8最大操作压力：600bar 4、柱温箱部分 4.1控温范围：室温上5℃~80℃。 4.2 控温速率：20℃加热至40℃，5min 4.3 控温精度： 0.1℃ 4.4 控温准确度：0.5℃ 4.5 最大柱容量：2支30 cm 的色谱柱 5. 检测器 5.1二极管阵列检测器（DAD） 5.1.1 光源：氘灯 5.1.2 波长范围：190～950nm *5.1.3二极管个数：1024个 5.1.4二极管宽度：约0.5nm 5.1.5狭缝宽度：4nm 5.1.6实时信号：同时输出8个实时信号 5.1.7波长精度：1nm 5.1.8短期噪音：< 0.710-6AU 在254和750nm(ASTM带10mm最大光强卡套式流通池) <±0.6´10-6AU在230或234nm(ASTM带60mm最大光强卡套式流通池) 5.1.9漂移：< 0.5 10-3 mAU/h 在230 nm处 5.1.10线性：>2AU 在265nm处 5.1.11波长聚束：可编程1～400nm，可设定步长1nm 5.1.12最快采样速率：120Hz（光谱和信号） 5.1.13可编程时间表：波长，峰宽，氘灯开/关，信号自动回零，峰反转，光谱存储模式，采样阈值，采样时间 5.2 荧光检测器（FLD） 5.2.1灵敏度： 单波长运行： a) Raman (H2O) > 500 (在信号端测量的噪声参比) Ex 350 nm, Em 397 nm, dark value 450 nm, 标准流通池 b) Raman (H2O) > 3000 (在 dark value 处测量的噪声参比) Ex 350 nm, Em 397 nm, dark value 450 nm, 标准流通池 5.2.2 光源：闪烁氙灯 5.2.3 激发单色器：全息凹面光栅，F/1.6，闪耀波长300 nm, 范围200 – 1200 nm，零 序，带宽20 nm 5.2.4 发射单色器：全息凹面光栅，F/1.6，闪耀波长400 nm, 范围200 – 1200 nm，零 序，带宽20 nm 5.2.5 时间程序：最高4 个信号，响应时间，PMT 增益，基线行为（添加、释放、归 零5），光谱参数 5.2.6 波长重现性：±0.2nm 5.2.7 波长准确性：±3nm 性）：±0.2℃ 6. 软件 6.1 化学工作站 6.1.1真正意义上的四级仪器控制软件; 6.1.2参数输入：仪器控制参数，数据采集及数据处理参数的设定； 6.1.3报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等；用户也可编辑个性化的报告模板； 6.1.4诊断：自动诊断仪器各个组件的多种性能，内置多种常见的液相分析出错原因分析； 6.1.5早期维护预警（EMF）：提供消耗元件累计使用情况，以便及时进行系统预防性维护； 6.1.6安装验证（IQ）：仪器软、硬件的自动认证； 6.2 三维光谱软件 6.2.1 使用该软件可以从二极管阵列检测器或荧光检测器上获得光谱数据； 6.2.2 从光谱数据中提取色谱信号，以确定每个峰的最佳检测波长； 6.2.3 做光谱谱库检索而获得定性结果； 6.2.4 计算色谱信号比率而确定峰纯度； 6.2.5 做峰纯度检测来揭示（被掩盖的）不纯物。
4 | 土壤植物水分全自动真空蒸馏和水势测量装置 | 台（套） | 1 |  | 1、原理：自动超低压低温冷凝方法 2、抽提率：≥98% 3、回收率：99%-101% 4、系统整体管路漏率：≤1Pa/s。总管路漏率、支管路漏率均可自动和手动检测；自动检测时，整体管路漏率＞1Pa/s时，不进行后续作业，提示检查，确保抽提回收率。 5、20通道样品池，单次可同时提取20个样品，重量≤5kg，置于主机中集中加热处理。 6、样品池：集成一体的方形样品池，置于主机中进行集中加热处理，样品池尺寸：≤245*92*60mm，两侧带防烫把手，方便拆卸清洁维护，需提供实物照片证明。 7、阀块：固定冷凝管和毛细管，抽提操作前后冷凝管能够轻松地被置入或取出，提高实验操作流畅性和效率，阀块重量：＜100g，提供阀块称重照片作为证明材料。 8、主机带有操作台，下置储物柜，储物柜尺寸：≥70cm×50 cm×20 cm，方便实验操作和放置样品、耗材等。 9、操作界面：显示屏嵌入主机，触摸式操作界面。 10、操作方式：可全自动设定，整个抽提过程无需人工干预。 11、采用正置抽提方式，整个抽提过程样品管和收集管无需翻转倒置，满足粉末样品、高盐/含杂质液态样品等抽提需求。 12、制冷方式：内置压缩机自动制冷，无需液氮或干冰等冷媒制冷，最低制冷温度≤-90℃ 13、制热方式：电磁制热，制热温度可调，可实时显示制热温度，最高制热温度≥190℃，提供操作界面图片作为证明材料。 14、漏率检测：自动检测漏率，单通道或整机可分别检测。 15、报警系统：温度和真空度异常，界面自动报警提示。 17、提供本产品型号的发表文献，并注明使用型号的文献原文文件。 18、水势测量模块：水势量程：0至-300MPa；温度量程：15℃至40℃；水势准确度±0.05Mpa@0至-5MPa，1%@-5至-300MPa；温度准确度：±0.2℃；测量时间：土壤样品≤15min，植物样品≤20min；红外温度传感器与冷镜露点传感器；模块重量≤3.5kg。
5 | 液态水同位素分析仪 | 台（套） | 1 |  | 1. 液态样品膜进样与自动取样系统 1.1 配置专用膜进样取样系统，可直接用于液体样品中溶解性气体和挥发性有机组分的分析。 1.2 配置薄膜探针取样模块，探针长度约 500 mm，管路尺寸约 1/16 英寸，可直接插入液体样品、泥浆培养体系或反应体系中，实现样品中溶解挥发性组分的快速检测。 1.3 配置循环式取样器，可通过外接蠕动泵将液体样品间断或连续引入取样器，使溶解于液体中的气体或挥发性组分通过选择透过性膜进入检测系统。 1.4 具备快速响应自动关闭隔离阀，当进样膜出现异常或破损时可快速关闭，防止液体进入真空分析室，有效保护检测系统核心部件。 1.5 支持多种液体样品分析模式，包括直接插入式分析、循环流通式分析和培养体系动态监测分析，适用于水体、湿地土壤泥浆、沉积物孔隙水、微生物培养液等复杂样品。 2. 真空系统 2.1 配置涡轮分子泵系统，包含 80 L/s 涡轮分子泵、涡轮控制器、自动延时阀、碎片护罩及真空保护模式，为检测系统提供稳定超高真空环境。 2.2 配置前级泵系统，包含前级泵、UHV 真空歧管及独立旁路管路设计，可实现高性能旁路抽取和稳定真空维持。 2.3 配置保护控制器和真空规，可实时检测真空完整性，并在过压条件下自动互锁保护检测系统。 2.4 具备外部压力显示功能，可直观显示仪器运行过程中的真空压力状态，便于操作人员进行日常监控与维护。 3. 离子源系统 3.1 配置电子轰击离子源，采用氧化物涂层铱灯丝。 3.2 离子源参数可调：电子能量扫描范围 4～150 eV，离子源离子能量扫描范围 0～10 eV，发射电流扫描范围 20 μA～2 mA。 3.3 可根据不同待测组分的电离特性进行条件优化，提高目标组分检测灵敏度和数据稳定性。 4. 四极杆质量分析系统 4.1 四极杆类型：单级四极杆。 4.2 质量数范围：1～200 amu。 4.3 检测极限：0.1 ppb～1 ppm。 4.4 测量通道：200 个，支持 MID 模式。 4.5 最小扫描步阶：0.01 amu。 4.6 质量分辨率：0.7 amu，在全质量数范围内以 5% 峰谷作为测定分辨率标准。 4.7 快速扫描速度：100 amu/s。 4.8 最快数据采集速度：650 点/秒。 4.9 可用于多组分同步监测，满足环境样品中多种溶解性气体和挥发性组分的快速分析需求。 5. 检测器系统 5.1 配置法拉第杯检测器，最小检测分压可达 1×10⁻¹⁰ mbar。 5.2 配置电子倍增器，最小检测分压可达 2×10⁻¹⁴ mbar。 5.3 检测系统可满足常规浓度组分与痕量组分的同步分析需求，适用于环境样品中低浓度溶解气体、温室气体及同位素标记组分的检测。 6. 操作软件与数据处理系统 6.1 配备专业分析软件，具有直观的分析设置界面和多窗口操作界面，便于实验方法建立、参数设定和数据实时监控。 6.2 软件可实时记录和显示实验过程、实验参数及目标组分信号变化。 6.3 软件内置 72 种物质标准谱库，并可扩展添加 NIST 谱库中的物质谱图，便于挥发性组分筛查和定性分析。 6.4 数据可导出用于后续定量分析、动力学分析和统计处理，满足科研论文、项目报告和开放共享测试服务的数据管理需求。 7、其他 7.1 与计算机连接方式RS232，网线，USB； 7.2 外部信号接口：可将温度（需转换为模拟信号）等接入质谱仪并在软件上显示。
Note on A4: Administrator: 项目单位对应标包的设备名称、单位、数量、小序、技术规格参数及要求根据前期论证进行填写，注意参数不能是针对某一品牌型号，参数需要满足3个以上品牌